## Slide 1
《医学仪器原理》
第三章 信号处理
生物电放大器的通频带选择

## Slide 2
概 述
生物电放大器的通频带选择
0.1
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
f / Hz
心电图(ECG)
肌电图(EMG)
脑电图(EEG)
神经电图(ENG)
眼电图(EOG)

## Slide 3
概 述
生物电放大器的通频带选择
0.1
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
f / Hz
心电图(ECG)
肌电图(EMG)
脑电图(EEG)
神经电图(ENG)
眼电图(EOG)
高频治疗、手术电刀、电疗等
医用遥测
宇宙噪声
无线电
雷电

## Slide 4
概 述
生物电放大器的通频带选择
0.1
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
f / Hz
心电图(ECG)
肌电图(EMG)
脑电图(EEG)
神经电图(ENG)
眼电图(EOG)
高频治疗、手术电刀、电疗等
医用遥测
宇宙噪声
无线电
雷电
电极上各
电化学过程

## Slide 5
概 述
生物电放大器的通频带选择
0.1
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
f / Hz
心电图(ECG)
肌电图(EMG)
脑电图(EEG)
神经电图(ENG)
眼电图(EOG)
高频治疗、手术电刀、电疗等
医用遥测
宇宙噪声
无线电
雷电
电极上各
电化学过程
50
电力线(共模)干扰

## Slide 6
概 述
生物电放大器的通频带选择
0.1
1
10
100
1k
10k
100k
1M
10M
100M
1G
f / Hz
心电图(ECG)
肌电图(EMG)
脑电图(EEG)
神经电图(ENG)
眼电图(EOG)
高频治疗、手术电刀、电疗等
医用遥测
宇宙噪声
无线电
雷电
电极上各
电化学过程
50
电力线(共模)干扰
宽带生物电放大器
去直流生物电放大器
交流耦合电放大器
无源低通滤波器
无源高通滤波器
50/60Hz陷波滤波器

## Slide 7
宽带生物电放大器
VIN
C25
C27
C26
VOUT
去除电外科
手术中的
大电流
D7
-
D10
免受瞬变
高电压
干扰
IC5
INA110AG
增益可调
仪表放大器
R22
R23
C26
低通
滤波器
(~1600Hz)
覆盖常见
生物电记录的频率范围

## Slide 8
去直流生物电放大器
VIN
VOUT
D1,D2
D3,D8
免受瞬变
高电压
干扰
IC1
INA110
增益可调
仪表放大器
R7,R12
C14,C16
低通
滤波器
(~338kHz)
IC4C,R11,C17
去除直流成分
抵消0~0.48Hz
频率范围信号
R11
1M

## Slide 9
交流耦合放大器
VIN
VOUT
IC1
AD521JD
增益可调
仪表放大器
R1,R2
C1,C2
高通
滤波器
(0.12Hz~)

## Slide 10
无源低通滤波器
低通滤波器
(3.6kHz)
（第一级）低通滤波器
(截止频率可调)
（第二级）低通滤波器
(截止频率可调)
VIN
VOUT

## Slide 11
无源高通滤波器
（第二级）
高通滤波器
(截止频率可调)
（第一级）高通滤波器
(截止频率可调)
VIN
VOUT

## Slide 12
50/60Hz陷波滤波器
VIN
VOUT
IC1B
TL082
电压反馈
调节反馈电压大小
可控制滤波器的Q值
R1~R3
C1~C3
T形
陷波滤波器
(50/60Hz)

## Slide 13
谢谢
第三章 信号处理
生物电放大器的通频带选择
医学仪器原理
电子科技大学